能谱文件: 3#-20250416                                                                                              

测量参数

        开始时间:   2025/4/16 20:01:22     

        活时间:     86400

        实时间:     86444

        死时间:     0.05 %                                                                          

 刻度

        文件:     刻度文件.Clb 导出保存的刻度文件，包括能量刻度以及效率刻度
        能量刻度                                                               

             生成时间:              2025/3/21 11:03:28     

             截距:                  0.057 keV

             斜率:                  0.090 keV/ch

             二次项系数:           -3.127E-09 keV/(ch^2)

        效率刻度

             生成时间:              2025/3/21 11:02:50     

             拐点能量:             80.00 keV

             拐点以上:              插值             误差 =   0.00 %

             拐点以下:              二次方           误差 =   0.00 %

             效率对数方程式:       -1.164361E+01 + ( 4.475904E+00*Log(E) ) +

                                    ( -5.221437E-01*Log(E)^2 )

 核素库

        文件名:         Xe131m-131-133主要射线.Lib 导出对应核素库数据
        峰匹配宽度:     0.500 * FWHM (keV) 固定值
 分析参数

        起始能量:                   0.96 keV 

        终止能量:                   271.36 keV

        统计误差限值:               30.000%  固定值
        活度比例系数:               1.0000E+00/(  1.0000E+00*  1.0000E+00) =

                                    1.0000E+00（待确认公式）
        探测限计算方法:             传统方法   固定值                                                

 ********************* 能 谱 峰 一 览 表 ******************

--- 核素 ---  平均     ------------------ 峰 ----------------------

核素 提示码   活度         能量    活度 提示码  最小可探测活度(MDA)

              贝克(Bq)     keV     贝克(Bq)     贝克(Bq)        备注

 _____________________________________________________________________________

XE-133   I   2.7056E-01     81.00 2.706E-01 @(  3.393E-02 5.24E+00 3.80E+01 G 

XE-131M  T   0.0000E+00    163.93 2.220E-01 %   4.506E-01 1.19E+01 1.95E+00 G 

XE-133M  I   0.0000E+00    233.22 0.000E+00 %   9.827E-02 2.19E+00 1.00E+01 G 

   ( - 峰用于核素活度平均.

   * - 峰太宽, 但核素库中只有此峰.

   ! - 峰是重峰的一部分. 其面积

       去卷积后变成负值.

   ? - 峰太窄.

   @ - 峰宽度在峰高25分之一处太宽,但半高宽(FWHM)尚可.

   % - 峰未通过截止灵敏度检测.

   $ - 峰已辨认, 但核素的第一峰

       未通过至少一个定性检测.

   + - 峰活度超过平均活度统计误差上限.

   - - 峰活度低于平均活度统计误差下限.

   = - 峰能量不在谱分析能量范围中.

   & - 峰计算出的中心与核素库中峰的能量

       不太匹配, 所以无法准确辨认.

   P - 峰本底已校正

         峰提示码:

         G - γ射线
         X - X射线
         ec内转换电子
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 分析员: ________________________________________

                    XESPM-III                                                      

 审查员: _______________________________________

                    管理员

实验室:  GAMMASPEC     

符合能谱分析报告
	能谱文件：3#-20250416

	测量参数

	开始时间：
	2025/4/16 20:01:22
	活时间（S）：
	86444

	实时间（S）：
	86400
	死时间：
	0.05 %

	

	刻度

	文件： 
	刻度文件.Clb
	刻度标准源：
	Co60

	能量刻度

	生成时间：
	2025/3/21 11:03:28
	截距：
	0.057 keV

	斜率：
	0.090 keV/ch
	二次项系数：
	-3.127E-09 keV/(ch^2)

	效率刻度

	生成时间：
	 2025/3/21 11:02:50
	拐点能量（keV）：
	80.00 

	拐点以上：
	一次方程
	误差：
	0.00%

	拐点以下：
	二次方程
	误差：
	0.00%

	效率对数方程式：
	-1.164361E+01+(4.475904E+00*Log(E))+( -5.221437E-01*Log(E)^2 )

	

	核素库

	文件：
	主要射线.Lib
	峰匹配宽度（keV）：
	0.500 * FWHM

	

	分析参数

	起始能量(keV)：
	0.96
	终止能量（keV）：
	271.36

	统计误差限值：
	30.000%
	活度比例系数：
	1.0000E+00/(1.0000E+00*  1.0000E+00)=1.0000E+00

	探测限计算方法：
	传统方法
	
	

	能 谱 峰 一 览 表

	核素
	平均活度

（贝克Bq）
	不确

定度
	峰
	备注

	
	
	
	能量keV
	活度

（贝克Bq）
	不确

定度
	最小可探测活度（MDA）（贝克Bq）
	

	XE-133
	2.7056E-01
	0.02%
	81.00
	2.706E-01
	0.02%
	3.393E-02
	G

	XE-131M
	0.0000E+00
	0.01%
	163.93
	2.220E-01
	0.01%
	4.506E-01
	G

	XE-133M
	0.0000E+00
	0.02%
	233.22
	0.000E+00
	0.02%
	9.827E-02
	G

	
	
	
	
	
	
	
	

	分析员： XESPM-III                                          

                                        审查员： 管理员            
                                        实验室： GAMMASPEC       
                                        日  期： 2025年11月13日 



附件一：刻度文件

